全自动智能蜡疗系统技术规格

1、仪器组成：融蜡箱、全自动放蜡系统、蜡饼制作箱、语音报警等部分组成。

2、全自动：自动开关机、融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡。

3、显示：超大智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示。

4、电源:  AC 220V±10%     50Hz 。

5、功率：融蜡箱不小于950W、蜡饼制作箱不小于1150W 。

6、容积：融蜡箱不小于80升、蜡饼制作箱不小于180升。

7、温控范围：室温～98℃（安全限温）、温控精度：±0.1℃，PID控制系统。

*8、工作模式：全自动模式Ⅰ和全自动模式Ⅱ，一键切换任意选择，超强实用特别设计。

9、自动智能：蜡饼厚度精准控制、制饼时间动态调整、智能管道防堵设计、一键恢复出厂设置。

10、智能控制：24小时智能循环控制，时间、温度、工作参数设置一次完成，记忆保存，无需重复设置。

11、消毒方式：高温等消毒结合，确保有效对重复使用石蜡全面消毒。

12、智能一键：一键假期设置、模式切换、出厂设置恢复、消毒功能；一键预约制饼、立即制饼，

一键急融、急冷、一键恒温，一键制饼数量选择、一键照明等超人性化设计。

13、智能放蜡：每个蜡盘均有单独的出蜡系统，智能管道防堵设计。

14、蜡饼数量：蜡饼制作数量可分三区单独控制，6、12、18可选，蜡盘数量18盘。

15、蜡饼厚度：10mm～25mm可选。

*16、融蜡方式：采取水化蜡技术(防止石蜡直接受热易氧化和产生异味)。

17、自动洗蜡：能对重复使用的石蜡进行水洗分离，自动消毒、沉淀、多级过滤、清洗。

18、节能环保：采取蜡水分离、高效节能型加热材料PID控制等特殊技术设计。

19、蜡饼质量：风道循环系统设计，确保蜡饼各点温度差不超过±0.5℃，内部无夹心无蜡液包裹。

20、是实用新型专利产品、国家中医治未病适宜技术推荐产品。

21、设备材料：内胆高标304#不锈钢和外壳冷轧板喷塑制作，无指纹烦恼，全模块化设计方便清理及维护。

22、视觉设计：设有超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察实时蜡饼制作情况。

23、安全保护：双重漏电保护、语音报警等大于6重安全保护装置。