动态脑电图系统技术规格

一、动态脑电记录器技术参数

1. 工作模式：支持动态/静态脑电图检测双模式；

2. 通道数量：16道脑电信号，1导心电信号，预留肌电、血氧、眼动等信号通道；

3. 通道扩展：支持双机组合（16道+16道）同步记录32道脑电波形；

4. 记录时间：记录时间不低于72小时，可设置12、24、48、72小时等多种记录时间；

5. 采样频率：4000Hz；

6. 存储频率：128-512Hz可调，通过记录器参数设置；

7. A/D精度：16位；

8. 输入阻抗：≥10兆欧；

9. 共模抑制比：≥110dB；

10. 显示：128×128点阵LCD, 支持波形预览和实时显示、电池电量、时钟及参数设置；

11. 存储媒介：通用型高速SD卡，标准存储容量≥16G，可扩展至32G；

12. 通讯方式：支持读卡器和蓝牙两种方式；

13. 体位功能：内置三维加速度传感器，记录体位及运动状态信息；

14. 工作电源：可支持≥48小时连续记录；

15. 支持单组电极线替换。

二、动态脑电软件分析功能

- 提供脑电图电极安装位置图，医生可以任意设计电极连接方式；

2.支持EEG单极导联/双极导联切换；

3.支持EEG快速浏览，包括翻页、时间检索及自动播放，播放速度50-90倍可调；

4.支持患者事件标注及医生即时注释功能；

5.可设定数字滤波器频率参数、EEG的走速和幅度标尺；

6.支持在线测定EEG波幅、频率和间期等参数；

7.可显示分析各导联主要频率成分；

8.提供多种报告样式选择，支持报告样式定制；

9.分析软件具有网络化功能，与同品牌电生理信息管理系统结合组成远程脑电图系统，实现不同医疗机构之间脑电图数据和报告的远程传输、分析和管理；

10.远程脑电图系统提供服务器端、客户端和分析端软件。系统具有机构组织结构设计、用户注册及权限管理功能，支持脑电图原始数据的上传、下载、分析、 备份、检索和统计功能。提供编辑、报告、打印、数据等多类型状态信息；

*11.与原有医院内脑电软件兼容。