射频消融治疗仪及耗材技术规格

一、主机技术参数及性能要求：

1、射频频率： 400KHz±25KHz或480KHz；

2、输出功率：5-150 W可调（可优于），误差≤20%；

3、阻抗范围：30Ω-100Ω（可优于），具有数字显示 ，误差≤20%；

4、识别功能：自动识别电极类型  单针、多针、凝血并有代码显示；

5、能量自动控制功能：系统根据设置的时间自动调节能量输出（定时模式）；

6、能量自动补偿功能： 自动补偿治疗过程中的热量损耗，充分保证病灶组织的蛋白变性（定时模式）；

7、针道模式：医生只需选择针道烧灼功能，就可完成针道烧灼，有效避免了针道烧灼不全和术后出血；

8、阻抗监测：全程监测病灶的阻抗变化；

9、温度监测：具有温度监测功能，连接有单独温度探头；

10、双极疗法：热转换率高,没有中性电极，不会因为中性电极粘贴不好而烧伤皮肤；

11、手术电极：多针电极，旋转式多弹头治疗电极，在治疗过程中可根据需要增大或缩小；

12、单针电极：有液体内循环通道，适用小病灶及特殊部位的治疗；

13、凝血电极：四根电极针可同时工作, 热转换率高；

14、辅助功能：自检功能，具有开机自检功能；

15、电极检测功能：具有手术电极和中性电极断开检测功能，并停止能量输出，更加安全可靠；

16、扩展功能：能接智能适配器，实现多根电极同时消融；

27、软件：肿瘤射频监控软件，支持软件免费升级。

二、主要配置：

1、主机                                  1台

2、电极连接线                            1根

3、电源连接线                            1根

4、回路连接线                            1根

5、回路负极板                            2块

三、配套耗材：

1、满足临床治疗用要求

2、重庆药交平台挂网交易（报交易价格）