
经颅多普勒（TCD）主板维修要求
一、对医院现有设备进行主板更换及其它故障排查修复。

二、修复后，完全满足在以下参数和性能要求条件下对脑血管及外周血管疾病的诊断和监护。
1.操作系统：WINDOWS 7中英文版
2.增益范围：0-40dB

3.发射功率：10-700%可调
4.采样容积：4-20mm可调
*5.频谱:128/256/512/1024点FFT

6.脉冲多普勒（PW）测量深度：20mm-177mm 

*7.最大测量速度：590 cm/s

8.显示单位：CM/S、KHz可选
9.频谱扫描速度：2.2-13.6s可调
10.频谱显示：六种色阶编码可选
  11.软件包: 

            颅内血管检测软件
颅外血管检测软件
单探头同步单深度、四深度、八深度血管检测软件
实时双通道血管检测软件
栓子检测软件                 

监护软件
12.测量参数：Vm ,  Vp, Vd ,TAV， PI, RI, HR, SBI, STI，HITS，T1、T2、α
13.专业的栓子检测技术，动态连续监护系统，血栓自动检测，计数，存储，频谱速度分布图，其他生理参数监测分析
14.自动颜色匹配功能：在噪声抑制DNR增加时，进行自动颜色匹配（色阶自动调整），从而保持了高DNR值时频谱颜色的丰富程度
  15.长时间图谱回放功能，并能在回放时进行更改操作。
16.自动或手动存储检查结果，并可存为BMP或JPG格式
17.具有直接在频谱图上或报告里进行标注的功能，给临床医生提示异常
18.操作简单方便，单一操作部件能完成常规血管检查的全部检查
19.配置标准医学参数的数据库，并在界面上及报告中显示，供医生参考、对比 

20.多种报告格式可选，并可用Office Word来编辑报告，方便医生及时进行调整，同时用户可以把报告存储为Pdf种文件格式，方便浏览、查阅、交流
21.配有医生诊断术语模版系统，可方便快捷的完成诊断。
22.可选配32深度M 模
三、质保期至少一年。
