灌肠机技术规格

一、技术参数：

| 设备参数类别 | 技术参数指标 |
| --- | --- |
| 1、环境条件 | 温度：0～40℃；相对湿度：≤85% |
| 2、总功率 | 不小于1600W |
| 3、适用电源 | 交流220V 50HZ |
| 4、工作压力 | 压力可调节 |
| 5、水流量调节范围 | 0～1600毫升 |
| 6、水温控制范围 | 10～40℃ |
| *7、肠疗时间设定范围 | 0～任意值 |
| 8、进水过滤精度 | ≤5um |
| 9、仪器噪音 | ≤56dB(A计权) |
| 10、运行环境 | 环境温度：5～40℃；相对湿度：≤85%； 大气压力：860Pa～1060Pa |
| 11、储存 | 环境温度：-40～55℃；相对湿度：≤95%； 大气压力：500Pa～1060Pa |
| 12、耗材及灭菌方式 | 一次性肠导管 辐照灭菌 |
| 13、频率 | 50Hz |
| 14、冲洗温度 | 37℃±1℃ |
| 15、噪音 | ≤75db |
| 16、水的压力范围 | 0～25kPa |
| 17、水流量调节范围 | 0～1600毫升 |

二、主要性能及要求：

1．嵌入式双液晶屏显示，水温，流量，灌注液量随机设置；

2.直视式观察窗口，受疗者清晰可见肠道内大量宿便，毒素排出；

3．灌注系统采用专业进口医用蠕动泵；

4．自动检测灌肠数据；

5．灌注时间、温度自动控制；

6．自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质；

7．水温自动控温恒定；

8．灌注液选择一键式切换装置（加药功能保留灌肠）；

9．工作时间连续可调；

10．控温范围随意调整；

11．药液加注功能，进药量可控可调；

12．自然躺姿水疗，无需特殊姿势，躺着轻松治疗；

13．患者可自行掌握自身躺姿前后 0°—  90°任意调整，降低医护人员的劳动强度，同时也方便患者就诊；

- 带有排泄盆座的功能水疗床，床体配置与排污设施为整体设计，满足患者在

水疗的同时可以随意大小便的要求；

*15．内置排污系统，患者在自然躺姿状态下进行洗肠、给药；

16．内置冲洗系统，将污物气味排出室外；

*17．一次性直径约0.6CM的导管，注液管细，不需扩肛器和排泄粗管，不脱出；

18．超温超压自动断电保护。

19、质保期5年。