| 输液加温控制器技术规格(2台) |  |
| --- | --- |
| 性能及参数 |  |
| 耗材 | 无需使用专用耗材，适用医院常规输血、输液器；适用管路直径：3.0-5.0mm |
| 使用范围 | 适用于将低温的血液、液体加温至人体正常体温供患者输注；并适用于对输液速度及计量有要求的患者，起到有效监控 |
| 可用流速 | 1-480ml/h或1-160滴/min，可控制调节 |
| 工作电源 | 100V~240V,50Hz/60Hz（AV）≤7.5V,600mAh（DC） |
| 功耗 | ≤2VA（无加热功能），≤15VA（加热功能） |
| 防电击类型和程度 | Ⅱ类；BF型 |
| 防进液程度 | IPX1 |
| 运行模式 | 连续运行（24小时） |
| 热交换器 | 低压、低温持续热传导方式 |
| 加热装置 | 陶瓷发热芯片，碳纤维加温带 |
| 温度控制 | 双道加温模式，有监测及控制系统，加温盘达到设定温度，加温条停止加温 |
| 温度传感器 | 温度探头 |
| 滴速传感器 | 红外线光电束检测 |
| 报警系统 | 红色LED报警指示灯和声音报警器 |
| 报警音 | 大于55dB（A）并小于70dB(A） |
| 工作环境 | 环境温度：5℃~40℃，相对湿度：20%~80%，无冷凝 |
| 贮存环境 | 环境温度：5℃~40℃，相对湿度：≤60%，无冷凝，大气压力：70Kpa~106Kpa |
| 预设目标温度 | 35℃-41℃ |
| 温度过高的安全设置： | 当液体加温高于41℃后，机器自动锁死关机 |
| 机器预热时间 | 30秒~2分钟 |
| 温度显示精确度 | ±3℃（出水温度与预设温度比较） |
| 固定方式 | 可固定或者悬挂于输液架 |