下肢关节康复器技术规格

1、大容量CPU全微电脑智能设计，中文/英文双路显示和控制（带手控器）；

2、具有全程长度和膝关节角度控制方式，角度控制精确；

3、具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有力矩设定功能；

4、康复器接通外电源（电源开关开），显示器能出现上一次的设定数据。使用操作者可以根据具体情况改变原设定数据；

5、康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm；

6、康复器的调节范围：

a、大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°；

b、脚托板前后翻转角落（β）变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围不小于40°；

7、康复器额定载荷为200N，在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声；

8、康复器整机工作噪音应不大于65dB；

9、康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（共9档）；

10、康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h；

11、康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动。