身高体重测量仪技术规格

产品要求：国产设备，主要用于专业医疗、体检中心进行超声波非接触式测高，精密平衡梁式传感器称重。具有全自动测量方式，测量结果快速准确。大屏幕数字化LCD显示、高速热敏打印、自动裁纸功能、红外无线遥控、自动语音播报、倒计时功能。设计有标准RS-232C接口，可通过本机与医院数据管理设备进行通讯。

*1.操作方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择；

2.身高测量方式：超声波测量（高精度温差补偿）；

3.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重；

4.显示方式：数字式超大LCD屏；

5.测量范围：身高：70～200cm；体重：最大可测300kg；

6.精确度：身高：±0.5cm；体重：±0.1kg；

7.体型：国际通用体格指数（BMI）；

*8.体重准确度等级：Ⅲ级；分度值：100g 并提供证明文件；

9.倒计时功能：有；

10.打印方式：微型高速热敏打印；

11.裁纸方式：自动；

12.语音提示：有；

13.数据输出格式:RS-232C数据传输接口；

14.电源电压: 220V-240V AC 50-60HZ；

15.平均功耗:≤40W；

16.产品取得CE认证；

17.支持双屏显示（选配），方便医护人员记录；

18.每小时测试人数：≥400人。