婴儿培养箱技术规格（2台）

一、基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚，黄疸治疗装置。

二、技术参数及性能要求：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ；

2、输入功率：≤850VA ；

3、控温方式：箱温控制；

4、设置温度与箱内温度分屏显示；

5、控温范围：25℃～37℃；

6、箱温显示温度范围：5～65℃；

7、升温时间：≤30min；

8、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

9、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

10、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

11、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

*12、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调；

13、独立的超温保护系统；

14、自然风道加湿；

*15、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等；

16、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

17、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

18、前面板具有温度校正功能；

19、具有数据储存功能；

*20、具有正门独立锁定装置；

21、具有RS-232接口；

22、具有氧气输入接口；

23、具有黄疸治疗装置；

*24、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）；

25、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²；

26、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm²；

27、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4；

28、光源工作时间的计时范围：0-10000小时。