婴儿皮肤温度传感培养箱技术规格

一、基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机柜，皮肤温度传感器，黄疸治疗装置。

二、技术参数及性能要求：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ ；

2、输入功率：≤850VA ；

3、控温方式：箱温和肤温两种温度控制；

4、箱温控制范围：25℃～37℃；

5、设置温度、箱内温度、皮肤温度分屏显示；

6、肤温控制范围：34℃～37℃；

7、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

8、升温时间：≤30min；

9、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

10、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

11、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

12、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

*13、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

14、独立的超温保护系统；

15、自然风道加湿；

16、婴儿床倾斜角度无级可调功能，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调；

17、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

18、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

19、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

20、前面板具有温度校正功能；

*21、具有肤温传感器脱落报警功能：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等；

22、具有数据储存功能；

23、具有正门独立锁定装置；

24、具有RS-232接口；

25、具有氧气输入接口；

26、具有黄疸治疗装置；

*27、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）。

28、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²

29、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm²

31、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

32、光源工作时间的计时范围：0-10000小时。