中国科学院大学重庆仁济医院（重庆市第五人民医院）

肿瘤科放疗中心设备及器材需求

普通设备需求

| 序号 | 设备名称 | 属性 | 数量 | 参考参数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像显示器及电脑 | 国产 | 1套 | LED背光、分辨率≥2048×1536、尺寸≧20.8英寸、显示器内置100cd/㎡-800cd/㎡亮度的动态dicom校正曲线、点距≦0.207×0.207mm、校准后最大亮度≥800cd/㎡，最小亮度≥100 cd/㎡、dicom3.14标准、响应时间≦30ms,Ton≤15ms,Toff≤ 15ms，灰阶≧16000，3M | 医生影像阅片，辅助靶区勾画。 |  |
| 2 | 恒温水箱 | 国产 | 1个 | 内径大于长650×宽500×高100mm 数控温度，可保持恒温，加热速度稍快 | 用于热塑模软化，用于病人制作模具 |  |
| 3 | 等中心仪 | 国产 | 1个 | 测量精度0.02mm/m | 用于测量等中心位置，及光射野大小，铅门开合大小到位精度 | 加速器QA用 |
| 4 | 防潮箱 | 国产 | 1个 | 容量较大≥50L,数控温度，led显示 | 用于电子测量仪器防潮，如计量仪，电离室，平板矩阵等 | 加速器QA用 |
| 5 | 熔铅炉 | 国产 | 1台 | 容量>30KG 控温范围:20-200℃ 温控精度:+1℃ 控温方式:调解双电源 额定功率:1KW | 用于低熔点铅的熔铅，电子线模具制作 | 可以晚点配置，开箱加速器看是否打包中有，合同和配置单中没有见到 |
| 6 | 低熔点铅 | 国产 | 10kg | 铅合金，熔点在70度左右 | 铅模制作原材料 |  |
| 7 | 简易激光灯 | 国产 | 1个 | 绿光，线径较小，30nw、十字线、带万向支架 | 用于制模时，初步提供参考 |  |
| 8 | 空盒气压表 | 国产 | 1个 | 测量范围800hpa-1050hpa | 用于剂量校准时代入气压参数 | 加速器QA用 |
| 9 | 水银温度计 | 国产 | 4根 | 测量范围-10-50摄氏度，精度0.1 | 用于剂量校准时代入气压参数 | 加速器QA用 |
| 10 | 调强剂量验证胶片 | 进口 | 1盒 | 14*17英寸、剂量范围1cGy -4000cGy、Kev到MeV不受能量影响、均匀性≤±3% | 验证光野射野一致性，及MLC漏射及到位精度 | 加速器QA用 一盒约10片 |
| 11 | 高精度钢尺 | 国产 | 2条 | 长度约为60cm，一级精度，精度0.02mm/m | 用于治疗床的进出，升降、左右移动，激光灯，铅门的偏移等的检测 | 加速器QA用 |
| 12 | 高精度框式水平仪 | 国产 | 1个 | 精度0.02mm/m | 用于检测加速器的直线度、水平性和垂直性， | 加速器QA用 （粗略价格） |
| 13 | 底座真空泵 | 国产 | 1个 | 极限压力：0.08MPa 抽气速率：30L/min 配用功率>150w | 用于抽取负压袋真空 | 固定制模装置 |
| 14 | 医用过床器 | 国产 | 2个 | 承重>150kg,大约尺寸173*48*1.5cm | 用于从平车上或转运床上过床到CT或加速器床板上 | 搬运设备，又称为过床易 |
| 15 | 输液架 | 国产 | 6个 | 不锈钢，带有挂钩 | 用于输液，用于放疗病人日间病房处理副反应，挂液体治疗 |  |
| 16 | 紫外消毒灯 | 国产 | 1个 | 可移动式、紫外灯照射 | 用于消毒处理 | 参照医院现有设备 |
| 17 | 定位标记点 | 国产 | 1盒 | 1.0mm直径，110粒/盒 | 用于标记体表位置，在CT下显影，建立坐标 |  |
| 18 | 组织补偿模（1） | 进口 | 3片 | 30*30*1cm | 用于放疗时皮肤剂量建成 |  |
| 19 | 组织补偿模（2） | 进口 | 3片 | 30*30*2cm | 用于芳疗时皮肤剂量建成 |  |
| 20 | 电热恒温热药箱 | 国产 | 1个 | 功率250w | 用于碘造影对比剂加热 | 参照放射科 |

中国科学院大学重庆仁济医院（重庆市第五人民医院）

肿瘤科放疗中心耗材需求

| 序号 | 设备名称 | 属性 | 数量 | 参数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头颈肩真空袋 | 国产 | 4个 | 62*67cm 填充量9L | 体位固定装置 | 试用 |
| 2 | 体部真空袋 | 国产 | 4个 | 100*80cm 填充量30L | 体位固定装置 | 试用 |
| 3 | 电子线高密泡沫 | 国产 | 20块 | 30*30*2cm | 制作电子线挡铅模具 |  |
| 4 | 医用咬口器 | 国产 | 10个 | 特殊小东西 | 用于鼻咽癌等患者张口通气，牙齿固定，张口固定，减少副反应的发生 | 试用 |
| 5 | 弹性体印模材料 | 国产 | 3套 | 流动性、触变性满足制作牙模 | 与咬口器配合，固定张口大小及位置 | 试用 |