电生理参数监测仪技术规格
一、适用范围：
产品适用于甲状腺手术神经监测、五官科面神经手术监测、骨科神经监护。

二、性能要求：
1.触屏操作：≥15寸彩色液晶显示屏，操作简便。

2.参数设置：用户可以选择手术模板进行手术操作或自主调整参数。

3.旋钮调节电流强度：操作方便、简单，可通过旋钮快速调节刺激电流强度。

*4.多语言界面：至少支持中、英文语言界面。

5.电极选择：支持多种刺激探针和电极。

6.声頻输出：具备多种提示音，包括事件提示音、刺激提示音和原始肌电声音等。

7.阈值设置：具有可调节的事件判断阈值，以适用于不同的患者和手术。

8.最大波幅保持功能：便于对监测结果的记录和判断。

9.事件捕捉功能：波形高于阈值时，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉；波幅低于阈值时，EMG信号不被固定，便于分析和保存术中的事件信息。

10.扫描延迟功能：具备可设置的扫描延迟功能，用于排除刺激伪迹对事件波形判断和计算的影响。

11.具备外接USB端口，用于导出患者数据或打印。

12.波形记录和回放功能：可以记录手术过程中的典型波形，肌电图在整个手术过程中的变化趋势，手术记录可直接在监测仪上回放查看。

*13.快速注释功能：可以根据手术过程，在波形上快速添加《甲状腺及甲状旁腺手术中神经电生理监测临床指南》中定义V1、R1、R2、V2名称注释，同时记录相应的波幅和潜伏期。

*14.模块化设计，升级，维护更方便。

15.波形保存方式：可设置为刺激式保存或事件式保存。

16. 自定义标记注释：回放界面中，可在记录文件添加自定义标记注释。
17.标准报告可自动保存至U盘。
三、技术规格要求：
1、采集部分

1.1  测量范围：2 0μV -70000μV；

1.2  带宽：0.4 Hz-7KHz；

1.3  共模抑制比：≥110dB；

1.4  输入阻抗：≥2MΩ；
1.5  噪声水平：≤0.7μVRMS。
2、电刺激部分

2.1  刺激方式：恒流；

2.2  负载范围：0-10KΩ；
2.3  刺激强度：0 mA -30mA，可调节；
2.4  刺激频率：1 Hz -30Hz，可调节；

2.5  刺激脉冲宽度：50μs、100μs、150μs、200μs或250μs，可调节；

2.6  直流分量：0V。

四、配置要求：

1.  监测主机 1台；
2.  术中监测通讯盒 1个；
3.  患者接线盒 1个；
4.  一次性神经探头 1根；
5.  神经监护气管插管 1根。
五、售后服务及其他要求

1.  硬件免费保修5年，终身维修，维修备件只收取成本费。
