呼吸湿化治疗仪技术规格
  1.通过主机内置的涡轮机和空氧混合器，外接氧气起源，能产生氧浓度精确可调的高流量气体，可用于成人及小儿（体重≥3公斤）；
  2.温度控制范围：至少有31℃，34℃，37℃三挡可调（31℃用于连接面罩，34℃用于连接鼻塞导管，37℃用于连接气管切管，使用方便快捷，防止误操作）；
 3. 内置一体化加温湿化器，能提供达到人体核心体温37℃及100%相对湿度(44mgH2O/L)的气体,湿度输出符合ISO8185：2007标准；
*4.一体化流量调节范围：儿童成人模式：10～60 L/min，每次增幅1-5升/分；小儿模式：2-25升/分，每次增幅1升/分；
5.内置一体化实时氧浓度监测器，不需使用氧电池（无氧电池消耗、永久使用）；
6.空/氧混合的氧浓度范围：21%～100%；
7.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，具有气流导向装置，以保证空氧混合气体能达到37℃及100%相对湿度(44mgH2O/L)。可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min；
8.呼吸管路性能：内置内壁外沿加热丝，并且在近病人端具有温度和流量传感器，精确控制空氧混合气体的温度和流速；
9.具有各种报警功能指示：管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警、电源中断报警（声音报警时间≤120秒）等；
10.能提供同品牌鼻塞导管、气管切管接头或面罩接头等不同病人连接界面，必须采用透水不透气的材料，防止冷凝水形成进入病人气道，保证治疗安全。提供材料清单：
10.1 大、中、小叁种尺寸硅胶(不含乳胶)鼻塞导管；
10.2 气管切管接头；
10.3 面罩接头；
11.配备专业高温消毒工具套装1套，可进行设备内部通道自动消毒, 并能记录消毒状态、次数等指标，杜绝气体、液体类消毒物质的残留危害。开机自检，能回顾消毒次数等信息，确保治疗安全；
*12.设备进气口处具有空气过滤片，细菌过滤效率≥99%，病毒过滤效率≥99%。可使用3个月或1000小时以上。
配置要求

	序号
	品    目
	数量

	1
	主机

含：涡轮机1个、空氧混合器1个、加温湿化器1套、氧浓度监测器1个
	1台

	2
	热消毒工具套装
	1套

	3
	支架
	1套

	4
	托盘
	1个

	5
	篮子
	1个

	6
	氧流量计
	1个

	7
	输氧管及接墙氧硬喉管
	1套

	8
	空气过滤片
	1片


