负极板回路垫技术规格

1.适用范围：适用于创伤、金属植入、烧伤、妇科、泌尿等手术，防止电灼伤事故发生，适合对负极板过敏的患者使用，也适合对大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕的病人使用。

2.工作原理：电容式负极板，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效回路，从而使高频电刀能够安全正常工作。

3.工作模式：重复使用/非直接接触式。

4.回路垫电容阻抗：在环境温度23℃±5℃、频率460kHZ条件下，电容阻抗≤150Ω。

*5.采用医用高分子凝胶材质，具有良好弹性和生物相容性，避免压疮形成。

6. 对X光透视无任何影响。

*7. 具有通用型转换接口，同多型号电刀匹配。

8.要求可以满足所有手术需要，对成人、儿童、各种术式都能满足。

9.规格及尺寸：须采用单路方式，外部尺寸：1200mm(长)*500mm（宽）*15±2mm(高)，内部电极尺寸：1150±10mm(长)*450±10mm(宽)
10.单张负极板回路垫配置清单：
	序号
	名称
	数量

	1
	负极板凝胶垫
	1张

	2
	导线
	1条

	3
	手提箱
	1个


