病员加温装置技术规格
主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz，功率：300VA；
控制器采用重量轻、转换效率高、安全性能高的开关电源；主机重量≤3.5kg，方便转运；高精度温度传感器，智能化温度控制，实时显示加温垫（毯）温度；
3、*独立双重过温保护装置、多种安全报警装置及过流保护，确保加温安全性；
4、*输出温度35-40℃，超温报警：41.5℃±0.5℃；老年、危重患者及手术时间较长者设置温度不得低于40℃；
5、采用直流安全电压24V工作，无漏电触电风险；对手术室其他设备无电磁干扰；
6、多种单、双个加温垫（毯）组合使用，可铺可盖，温度分开控制，即插即用；
7、加温垫≥9种规格，加温毯≥5种规格，共≥48种型号可选，满足临床的各种使用需求；
8、拥有柔性导电碳纤维发热核心技术，柔软均匀发热（非碳纤维织物），发热均匀，非金属导丝类型材料中无凝胶；
9、加温垫（毯）完全密闭，具备防水防液功能；可用酒精擦洗。 加温垫铺设于手术床上，用于患者的身体下方，为患者下方提供持续的体温保护；加温毯用于患者的身体上方，提供患者的上层的体温保护；
10、*可配置加温毯，加温毯要求柔软，可任意全方位折叠卷曲，满足手术正躺位、截石位、俯卧位需求，同时必须配备加温毯可换洗消毒加温毯套子，加温毯套子材质和加温垫（毯）外观材质一致，具备防水防液，耐磨耐刮等功能，同时配置可放置控制器主机和加温毯的移动推车；
11、加温垫（毯）可透视X射线；
12、加温垫（毯）具备双重防漏电触电、双重防水结构；
13、加温垫内置的压力缓解垫能有效预防褥疮；
14、设备运行无噪音，可连续不间断工作；
15、无一次性耗材消耗，不会产生废水、废气；
16、控制器触摸屏操作，具备记忆功能；同时控制器具备计数功能；
17、加温垫（毯）外层结构需提供阻燃报告、7大类生物相容性报告，保证临床使用安全性、可靠性；
18、加温垫由接触层、舒适层、绝缘层、发热层、保温层、缓冲层7层结构组成； 
19、航空接头采用铜合金材质，经久耐用，插拔≥5000次，防水等级：IP66；
20.配置要求：单套配置： 1200*535mm加温垫1张，移动台车1台。
