内镜用送水装置技术规格

一、设备用途：送水装置使用泵管和辅助设备运输生理盐水或无菌水，适用于灌洗设备或灌洗/冲洗/清洗组织表面和伤口，辅助内镜诊断/治疗。在内镜检查中直接对污浊区域进行冲洗、从而获得更佳的视野。
二、技术参数：
1、最大送水量：600±50ml/min；
2、送水量可调范围：0-600ml/min；
3、送水管尺寸：内径：≤45.20 mm   外径：≤47.60 mm；
4、送水袋挂件的安全工作载荷：[image: image1.png]


2 kg；
5、产品单次开启最长送水时间：[image: image2.png]


20s；
6、定时精度：±2s；
7、最大传输压强：≤400kPa；
8、工作温度：＋5℃～＋40℃；
9、额定电压：220V ，电源频率：50Hz ，最大功率：80VA。
三、性能要求：
1、无缝兼容Olympus、Pentax、Fujifilm品牌内镜；
*2、流量可调：具有十段流量指示和灵活的流量调节，可轻松进行输出流量的选择，流量调节范围：0-600ml/min；
*3、安全提示：具有泵头松脱监测，确保输出流量准确和产品安全；具有产品故障监测，确保产品及使用安全；
 *4、智能控制：具有输出定时保护，避免忘记关闭输出的浪费或安全保护。
  5、操作简易，可通过气囊式脚踏开关或按键启动安全控制液体输送的启动、停止；
 6、动态显示预设压力与实时压力，实时掌控安全可靠。
