重庆市第五人民医院

询价采购文件

(1万元以上医疗设备)

项目名称：蓝光治疗暖箱等

项目编号：YWYXJ-20200409S

采购人：重庆市第五人民医院

2020年4月3日

目     录

第一章：询价采购公告.............................. 2

第二章：供应商须知.................................4

第三章：货物采购需求..............................13

第四章：评审办法..................................21

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）............22

第六章：报价文件格式..............................26

- 询价采购公告

重庆市第五人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《重庆市政府采购管理办法》以及医院采购管理制度等规定，现就 医疗器材 项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、采购项目名称：蓝光治疗暖箱等

二、采购项目编号：YWYXJ-20200409S

三、采购项目名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 项目分标号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 蓝光治疗暖箱 | 2 | 台 | 详见文件第三章 | 30000 | 60000 | 此项目经重庆市政府采购云平台第一次挂网公示采购流标，按医院内控制度此次院内询价为第二次公示 |
| 二 | 新生儿监护仪 | 2 | 台 | 详见文件第三章 | 27000 | 54000 |  |
| 三 | 辐射加温台 | 1 | 台 | 详见文件第三章 | 10000 | 10000 |  |
| 四 | 蓝光照射LED灯 | 1 | 台 | 详见文件第三章 | 10000 | 10000 |  |
| 五 | 牙科综合治疗椅 | 2 | 台 | 详见文件第三章 | 30000 | 60000 |  |
| 六 | 种植牙治疗椅 | 1 | 台 | 详见文件第三章 | 30000 | 30000 |  |
| 七 | 热牙胶充填仪器 | 1 | 台 | 详见文件第三章 | 16000 | 16000 |  |
| 八 | 显微根管治疗仪 | 1 | 台 | 详见文件第三章 | 60000 | 60000 |  |
| 九 | 负极板回路垫 | 3 | 台 | 详见文件第三章 | 50000 | 150000 |  |

如需进一步了解详细内容，详见询价文件第三章。

四、本项目需要落实的政府采购政策：

1.供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，最后报价给予6%的扣除；供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与报价的，其中小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的，联合体供应商最后报价给予2%的扣除。

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

3.落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定。

五、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2. 本项目各分标不接受未购买本询价采购文件的供应商参与报价。

本项目 不接受 联合体报价。

六、询价采购文件的获取：

1.发售时间： 2020 年4 月3日公告发布之时起至2020年4月9日12时止（工作日），每日上午8时～12时，下午14时00分～17时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

2.发售地点： 重庆市第五人民医院医疗设备科.

3.售价：询价采购文件工本费每本300元，售后不退。

4.获取询价采购文件的方式：

法定代表人、负责人或自然人身份证复印件或委托代理人身份证复印件，非法定代表人、负责人携带法定代表人、负责人授权委托书原件购买。

七、报价文件递交截止时间和地点：

报价供应商应于2020年4月9日14时30分止，将报价文件密封提交到重庆市第五人民行政楼220会议室，逾期送达的将予以拒收。

报价文件递交起止时间：2020年4月9日14时00 分至14 时30 分。

八、询价文件查询及下载网址：http://www.cq5y.com/（重庆市第五人民医院官网）。

九、信息公告发布：http://www.cq5y.com/（重庆市第五人民医院官网）。

十、联系事项：

1.采购人名称：重庆市第五人民医院；

地址：重庆市南岸区仁济路24号；

联系人及电话:吴先生   王女士  023-62896702  。

2.采购监督机构：  重庆市第五人民医院纪委监察室  ；

地址：  重庆市南岸区仁济路24号    ；

联系人：廖女士  ，联系电话:  023-62877213  。

3.邮编：400062 。

重庆市第五人民医院

2020年4月3日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：蓝光治疗暖箱等 项目编号：YWYXJ-20200409S |
| 2 | 2 | 供应商资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 2.本项目不接受未购买本询价采购文件的供应商参与报价。 … 本项目 不接受 联合体报价。 |
| 3 | 3 | 报价费用 | 不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。 |
| 4 | 4 | 报价报价及采购预算总金额 | 1.报价超过所报分标采购预算金额的，报价文件按分标作相应无效处理。 2.供应商必须就“货物采购需求”中所竞分标的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其报价文件无效。报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 5 | 报价文件有效期 | 报价文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的报价文件将被拒绝。 |
| 6 | 6 | 报价文件份数 | 正本壹册，副本壹册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 7 | 7 | 报价文件装订要求 | 供应商应按供应商须知11.1“报价文件组成”规定的顺序自编目录及页码，报价文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 8 | 8 | 报价文件包装、密封、标记 | 1.报价文件包装、密封：供应商须将报价文件“正本”、“副本” 及报价文件电子版光盘一并装入一个报价文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 2.报价文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购人： 供应商单位名称： 在 年 月 日上午 时 分前不得开启(此处供应商填写报价文件递交截止时间) |
| 9 | 9 | 报价人公章 | 本询价采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 10 | 报价文件递交截止时间及递交起止时间 | 报价文件递交截止时间：2020 年4月9日14时 30 分， 报价文件递交起止时间：2020年4月9日14时00 分至14 时30 分。 |
| 11 | 11 | 报价文件递交地点 | 重庆市第五人民医院行政楼220会议室 |
| 12 | 12 | 询价小组组成 | 询价小组由重庆市第五人民医院采购小组和相关方面的专家组成。 |
| 13 | 13 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 14 | 14 | 成交公告 及成交通知书 | 1.采购人应当在两个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在重庆市第五人民医院官网公告成交信息。 2.在发布成交公告的同时，采购人向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从询价小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 15 | 15 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起十日内。 |
| 20 | 31 | 解释权 | 本询价采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理等有关规定编制，本询价采购文件的解释权属于采购人。 |
| 21 | 32 | 监督机构 | 重庆市第五人民医院纪委办公室 电话： 023-62877213 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：

项目编号：

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格条件并提交报价文件的供应商。如果该供应商在本次报价中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按报价文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按询价采购文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按询价采购文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2本项目不接受未购买本询价采购文件的供应商参与报价。

...

本项目  不接受  联合体报价。

4. 报价费用

不论报价结果如何，供应商均应自行承担所有与报价有关的全部费用。

5. 联合体要求（略）

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为询价采购文件使自己的合法权益受到损害的，应当在询价采购文件购买之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购人提出质疑。采购人应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向上一级政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述询价采购文件、报价过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

8. 特别说明

8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的报价，否则，报价文件无效。

8.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则报价文件无效。

8.3多家代理商或经销商参加报价，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，取其中通过资格审查和符合审查后的评审报价最低一方为有效供应商；当评审报价相同时，则以最后报价最低一家为有效供应商；当最后报价也相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由询价小组集体讨论确定。

8.4 多家供应商竞同一品牌同一型号的，应当按一个供应商认定（如果某一分标为多项号货物组成的，所有项号货物均为同一品牌同一型号的，应当按一个供应商认定），取其中通过资格审查和符合审查后的评审报价最低一方为有效供应商；当评审报价相同时，则以最后报价最低一家为有效供应商；当最后报价也相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由询价小组集体讨论确定。同一家原生产厂商授权多家代理商参加报价的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

二、询价采购文件

9. 询价采购文件的构成

（1）询价公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）报价文件格式。

10. 报价文件的澄清与修改

10.1 提交首次报价文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人应当在提交首次报价文件递交截止时间三个工作日前在本项目询价公告发布的同一媒体上发布更正公告，并通知到所有接收报价文件的供应商，不足三个工作日的，应当顺延首次报价文件递交截止时间。

10.2 澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3 询价采购文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购人以法定形式发布。

10.4 采购人可以视采购具体情况，延长首次报价文件递交截止时间和报价时间，并将变更时间通知到所有购买询价采购文件收受人，在本项目询价公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、报价文件的编制

11.报价文件（以下简称报价文件）的组成及要求

11.1报价文件组成【格式见第六章“报价文件格式”】

（1）报价函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（证明为信用中国官网或中国裁判文书网或工商局查询报告等第三方出具，必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（7）供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（8）供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）；

（9）医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表；

（10）产品授权委托书；

（11）报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

（12）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （13）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （14）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（15）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（16）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

（17）联合体协议书（如有，请提供）；

（18）供应商  本 年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（19）供应商 3 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（20）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

- （21）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）。

- (12)　报价人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

报价人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖报价人公章（扫描公章无效，自然人除外）。

11.2 供应商应按询价采购文件第六章“报价文件格式”编制报价文件。

12. 报价文件的语言及计量

12.1 报价文件以及供应商与采购人就有关报价事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释报价文件时以中文翻译文本为主。

12.2 报价计量单位，报价文件已有明确规定的，使用报价文件规定的计量单位；报价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.报价

13.1 报价应按询价采购文件中相关附表格式填写，报价超过所报分标采购预算总金额的，报价文件按分标作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所报分标的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其报价文件无效。报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

14. 报价文件有效期

14.1 报价文件有效期：报价文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的报价文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长报价文件有效期的，采购人以书面形式通知供应商延长报价文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金有效期，但不能修改报价文件。供应商拒绝延长的，其报价文件无效。

15. 保证金（略）

16. 报价文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 报价文件份数：正本壹册，副本壹册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2 报价文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“报价文件组成”规定的顺序自编目录及页码。报价文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购人、供应商单位名称。

16.3 报价文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，报价文件正本除本询价采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 报价文件须由供应商在规定位置加盖报价人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，报价人应写全称，报价文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 报价文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖报价人公章（自然人除外）并由法定代表人、负责人、

自然人或相应的授权委托代理人签字。报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 报价文件包装、密封、标记：

16.6.1 报价文件包装、密封：报价人须将报价文件“正本”、“副本”一并装入一个报价文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 报价文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购人：

供应商单位名称：

在    年 月  日上午  时 分前不得开启(此处供应商填写报价文件递交截止时间)

16.7 报价人公章：本询价采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、报价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 报价文件的修改和撤回

17.1 报价人在报价文件递交截止时间之前，可以对已递交的报价文件进行修改或撤回，并书面通知采购人。

17.2 在报价文件递交截止时间后的报价文件有效期内，报价人不得撤回其报价文件。

18. 报价文件的递交

18.1报价文件递交截止时间及递交起止时间

报价文件递交截止时间：2020年4月9日 14时30分，

报价文件递交起止时间：2020年4月9日14时00分至14 时30分。

18.2 报价文件递交地点：重庆市第五人民医院行政楼220会议室

18.3 除询价采购文件另有规定外，供应商所递交的报价文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

四、询价与评审

19. 询价小组组成

19.1 询价及评审工作由采购人负责组织，具体评审工作由依法组建的询价小组负责，询价小组由医院采购小组和有关专家组成。

19.2 询价小组的构成：询价小组由3人及以上组成。

20. 评审原则和评审办法

20.1 询价小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 询价小组应按询价采购文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，询价小组任何人不得对某个报价人发表任何倾向性意见，不得向其他询价小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序

21.1 采购人核实询价小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备。

21.2 询价小组应当对发布公告的询价采购文件进行确认，审查供应商的报价文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其报价文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3询价小组依据法律法规和询价采购文件的规定，首先对报价文件中的资格证明、等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商报价文件的有效性、完整性和对报价文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对报价文件的实质性要求做出响应。

21.4询价小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.5询价小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.6询价小组应按询价通知书进行评审，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

21.7评审报告：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价格（报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.8采购人发现询价小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

（4）采用最低评标价法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，以最低报价的供应商作为成交供应商。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。医院采购小组将对通过资格性审查和符合性审查的供应商按照其报价由低到高的顺序进行排序（①技术支持资料：提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报 告或投标货物制造商对技术参数的确认函或提供货物需求一览表及技术规格中另要求的证明材料；②对有技术规格要求的须作应答；③非“*”号条款一条不满足，评标价格增加1%；“*”号条款一条不满足或非“*”号条款五条不满足将到导致失去评标资格。）。

（5）最低报价人若因资格后审或者其他原因不符合询价要求者，由后一顺位替补，以此类推。但后一位成交候选供应商报价与其报价差额比例不能超过15%。

（6）若最低报价仍高于采购人所了解的市场价格，可不予以确定成交人。

23. 属于下列情况之一者，报价文件无效：

- （1）未按询价采购文件规定完整提交报价文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备询价采购文件规定的资格要求的；

- （4）报价文件未按报价文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的报价文件未能按时提供或补正、更正的；

- （6）报价文件有效期、保证金有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足询价采购文件要求的；

- （7）报价人未就“货物采购需求”中所报分标的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出相应分标采购预算总金额的；

（8）未满足报价文件全部实质性要求的或者报价文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按规定向采购人购买本项目报价文件的（有文件规定除外）；

- （10）不符合法律、法规和报价文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 24. 出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 25. 报价过程的监控

本项目报价过程由审计人员和行风管理人员实行现场监控，供应商在报价过程中所进行的试图影响报价结果的不公正活动，可能导致其报价被拒绝。

26. 成交公告及成交通知书

26.1 采购人应当在两个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购人在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在重庆市第五人民医院官网公告成交信息。

- 26.2 在发布成交公告的同时，采购人向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从询价小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。

26.3 采购人无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还报价文件。

五、签订合同

27. 履约保证金（略）

28. 签订合同

28.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起十日内。

28.2如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由采购人按供应商诚信管理制度将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加医院采购活动，并予以通报。采购人可从询价小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.3医用耗材合同期限壹年，有效期满后合同可自动延续壹年。延续期内，采购人将根据成交人的产品质量、服务质量及诚信经营等情况，决定是否续签合同、淘汰或者重新选择供应商。

六、其他事项

29. 采购服务费（略）

30. 解释权：本询价采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理等有关规定编制，本询价采购文件的解释权属于采购人。

31. 监督机构：重庆市第五人民医院纪委办公室      电话： 023-62877213

第三章  货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。

二、本“货物采购需求”中的技术参数及性能要求为实质性要求。

| 项号分标号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 蓝光治疗暖箱 | 基本配置： 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚，黄疸治疗装置。 产品功能与主要技术参数： 1、工作电源：AC220V/ 50HZ 2、输入功率：≤850VA 3、控温方式：箱温控制 4、设置温度与箱内温度分屏显示； 5、控温范围：25℃～37℃ ★6、黄疸治疗装置光源为LED光源；具有正门独立锁定装置；箱温显示温度范围：5～65℃ 7、升温时间：≤30min 8、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ 9、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 10、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 11、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 12、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 13、独立的超温保护系统； 14、自然风道加湿； ★15、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等。 ★16、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； 17、前面板具有温度校正功能； 18、具有数据储存功能； 19、具有RS-232接口； 20、具有氧气输入接口； 21、具有黄疸治疗装置； ★22、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下） 23、床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm² 24、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm² 25、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 26、光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分 ★27、产品使用期限:大于或等于八年 |  |  |  |
| 二 | 新生儿监护仪 | 1、★不小于8英寸彩色液晶显示，插件式监护仪,用于监护新生儿患者，通过国家三类注册，提供产品注册证登记表 2、★360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 4、3/5导心电测量，心电采用多导同步分析算法，保证心电监护的优异性 5、★具备不低于20种实时心律失常分析，包括房颤分析和报警，并列举种类 6、标配支持监护PI血氧灌注指数，有效反映新生儿血氧灌注情况 7、采用抗干扰和弱灌注血氧技术，提供相关证明材料 8、★NIBP测量适用于新生儿，在国家三类注册中无病人类型的限制，并提供注册证材料 9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式 10、阻抗呼吸波形速度支持3mm/s,6.25mm/s,12.5mm/s,25mm/s等，满足不同呼吸病情下病人呼吸情况的观察 11、★支持插入模块，升级支持IBP，呼末二氧化碳和热稀释法心排的监测，便于NICU后期开展有创血压等监测。 12、★监护病人动脉Art有创血压时，支持监测病人的脉搏变异指数PPV参数 13、支持中/英文字符输入 14、具备报警集中设置功能，具有三级声光报警，参数报警级别可调 15、具备血液动力学、药物计算，可选氧合计算,通气计算和肾功能计算 16、具备100小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,不少于40小时全息波形回顾 17、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，利于院感控制 18、★标准配置包含新生儿危重先天性心脏病筛除功能（CCHD）、利于早期幼儿的心脏病筛查，具备CCHD筛查报告。 19、★电池内置插槽式安装固定，无螺钉固定，方便徒手快速更换电池，配置单块锂电池，工作时间≥4小时 |  |  |  |
| 三 | 辐射加温台 | 基本配置： 辐射箱，控制仪，婴儿床，托盘，机架，皮肤温度传感器，输液架。 产品功能及主要技术参数： 1、工作电源：AC220V/ 50HZ 2、输入功率：≤600VA ★3、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；具有数据储存功能； 4、肤温控温范围：32℃~37.5℃ ★5、肤温显示范围：5℃~65℃，皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 6、控温精度：≤0.5℃ 7、床面温度均匀性：≤2℃ 8、设置温度与皮肤温度分屏显示； 9、独立的超温保护系统； ★10、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调，辐射箱水平角度：0°、30°、60°双向转动，婴儿床倾斜角度：前后倾斜共五档可调 11、婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸； 12、前面板具有温度校正功能； 13、具有肤温传感器脱落报警提示功能； 14、具有APGAR评分计时功能； 15、具有RS-232接口。 16、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示 ★17、产品具有自检功能，多种故障报警提示，具有超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等 ★18、产品使用期限:大于或等于八年 |  |  |  |
| 四 | 蓝光照射LED灯 | 基本配置： 灯箱，黄疸辐照元件，角度调节旋钮，计时器，升降杆，脚轮。 产品功能与主要技术参数： 1、工作电源：AC220V/ 50HZ 2、输入功率：75VA ★3、LED发光管作为黄疸辐照元件，LED光源寿命：5000小时 4、蓝光波长：420nm~470nm 5、有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2 ★6、有效表面内的总辐照度：≥3.7mW/cm2 7、胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm2 8、胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 ★9、辐照灯箱的角度可调，灯箱可与水平方向成0-90度之间任意调节并锁定 ★10、辐照灯箱的高度可调，可调高度为1350mm~1650mm 11、配有计时器，计时范围：0~9999小时59分 12、工作噪声：≤50dB（A） 13、脚轮可供锁定； 14、不锈钢立柱。 |  |  |  |
| 五 | 牙科综合治疗椅 | 标准配置 1、四孔高速气涡轮手机 两套 2、四孔低速气马达手机 一套 3、自动、恒温漱口给水系统 一套 4、三用枪（冷、热） 各一支 5、强、弱吸唾器 各一套 6、感应式LED口腔灯 一套 7、直流观片灯 一套 8、可转动式陶瓷/玻璃盂盆 一套 9、手机净水系统及消毒系统 各一套 10、豪华医生座椅 一张 11、总电源开关 一套 12、腰枕、颈枕 各一套 13、内置舒适洁牙机 1套 14、内窥镜 1套 技术参数 - 牙科椅 1．1最低椅位380±10mm,最高椅位700±10mm; 椅位载重量135kg(不含治疗机)； 椅位升降速度≥8mm/s,升降十分平稳； 坐垫后倾角度≤10°； 靠背俯仰97°至170°。 1．2头枕可调整，头枕伸缩长度小于120mm,头枕前倾角度20°，后倾角度40°。 1．3整机噪音≤70分贝，传动电机采用进口静音直流电机，是目前国际噪音国际较小的传动电机，保证医院安全使用。 1．4手控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统。 ★1．5美观大方，符合人体功能学的原理。皮垫采用进口真皮，无缝一次压制成型。 1．6全部采用低电压控制，操作电压在24V，保证医生和病人的安全，且具有椅位互锁安全功能。 - 7整机座垫采用ABS复合型胶板作底；枕头、靠背、座垫均采用实心记忆棉，保证了病患在治疗过程中的舒适感,靠背为可拆卸式金属靠背，可快速方便地安装和拆卸。 - 1．8 整机器械盘、副控、地箱均采用铸塑件，对整机外型起到了决定性作用。 2．治疗机 2．1全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，也不易造成误操作。 ★2．1．1椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾功能；还自带有椅位补偿，使医生的操作更加人性化。 2．1．2热水器控制：点动操作开、关，具有自动恒温关闭功能。 2．1．3漱口给水控制：点动操作开、关，自学习定量给水设定功能。 2．1．4痰盂冲水控制：点动操作开、关自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。 2．1．5 X 光看片灯控制：手动操作开、关。 2．2器械盘 配置二套四孔标准高速手机。 配置一套四孔标准低速手机（含直、弯手机）。 配置一套三用喷枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。 配置易清洁器械盘一套直流观片灯。 2．3助手侧置 2．3．1一支强吸，一支弱吸，一支三用枪，带副控助手操作系统。 2．3．2吸唾管能轻易取下清洁消毒。 2．4 感应式LED口腔灯 2．4．1 LED灯分无极限档，可调试，光强8000-30000LUX，在距光源700mm照明区内温升小于8℃，色温：5000kelvin. 2．5二度重烧全瓷痰盂，易清洁，可高温消毒。 2．5．1全瓷痰盆，易清洁，易消毒，永保清洁。 2．5．2全瓷痰盆具有倾斜度，便于病人漱口，吐痰。 2．5．3痰盆下水速率≥4L/min. 2.6配置可调式豪华医生座椅一把，可调节高度，移动灵活。 2．6．1医师椅最大载重量为135KG。 2.7 悬挂式器械臂 |  |  |  |
| 六 | 种植牙治疗椅 | 标准配置 1、自动、恒温漱口给水系统 一套 2、三用枪 各一支 3、强、弱吸唾器 各一套 4、感应式LED灯 一套 5、8孔种植LED灯 一套 6、全景观片灯/病例架 一套 7、可转动式陶瓷盂盆 一套 8、手机净水系统/消毒水系统 各一套 9、医生座椅一张 一张 10、护士椅 一张 11、超纤皮革颈枕、腰枕 一套 12、水、电、气总开关 一套 技术参数 - 牙科椅 1．1最低椅位400±10mm,最高椅位700±10mm; 椅位载重量135kg(不含治疗机)； 椅位升降速度≥8mm/s,升降十分平稳； 坐垫后倾角度≤10°； 靠背俯仰97°至170°。 2．治疗机 2．1全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，也不易造成误操作。 ●2．1．1椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾功能；还自带有3个记忆位，使医生的操作更加人性化。 2．1．2热水器控制：点动操作开、关，具有自动恒温关闭功能。 2．1．3漱口给水控制：点动操作开、关，自学习定量给水设定功能。 2．1．4痰盂冲水控制：点动操作开、关自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。 2．1．5 X 光看片灯控制：手动操作开、关。 - 1 .6吐痰位控制：点动操作开、关冲痰出水，靠背自动升到最高，一键操作病人吐痰。 ●2．2新款升降小车不锈钢种植器械盘 手机管采用耐用不老化硅胶内管，螺旋管采用不锈钢材质防止跌落、磕碰变形。 配置一套三用喷枪。 配置易清洁一套低压直流全景观片灯或选择病历架。 2.2.1不锈钢器械盘小车升降按键单独分开，简单易操作。 2.2.2双器械盘为整体不锈钢材质，美观、结实耐用。器械臂不锈钢器械盘方便医生种植手术包摆放；不锈钢小车背部预留220V插座，方便种植机，牙周治疗仪的摆放、连接。 ●2．3助手操作台 2．3．1一支强吸头，一支弱吸头，一支原装三用枪，带副控助手操作系统及助手操作工具盘。 2．3．2吸唾管能轻易取下清洁消毒。 ●2.4机箱 2.4.1 时尚造型新款机箱，可安装整体负压抽吸或单独强吸负压抽吸；弧形造型美观大方，磁吸双开门机箱，机箱可左侧旋转90度，方便安装及后期维护处理。 2.4.2电泳机箱架。 2.4.3加大双储水瓶，可管道消毒， 2．5感应式LED口腔灯及8孔种植LED灯 2．5．1无影灯分多档感应可调试，光强8000-30000LUX，在距光源700mm照明区内温升小于8℃，色温：5000kelvin. ●2．6二度重烧全瓷痰盂，易清洁，可高温消毒。 2．6．1全瓷痰盆，易清洁，易消毒，永保清洁。 2．6．2全瓷痰盂具有90°旋转度，便于病人漱口，吐痰。 2．6．3痰盆下水速率≥4L/min. ●2.7配置可调式医生座椅一把，可调节高度，移动灵活。 2.8配置可调式带扶手护士椅一把。可调节高度，移动灵活。 2．7．1医师椅最大载重量为135KG。 零部件 ●（1）进口静音电机：带记忆，噪音小，工作可靠，不存在液压泄露隐患。 ●（2）优质实心记忆棉、豪华沙发皮革医师座椅、五爪和进口防滑脚轮，工作可靠，使用安全。 ●（3）水、气管线及整机沙发皮革，经久而不易老化。 ●（4）手机硅胶管，耐用而不易老化。 ●（5）电磁阀，减压阀；工作可靠，不易故障。 ●（6）所有密封元件及控制阀均为上海研发。 （7）高压气弹簧，长期使用无故障。 （8）手机控制阀片，经久耐用。 （9）PC板主要元件、芯片。 其它参数 - （1）水气可椅内排列，减少占地面积，易清洁。 - （2）出厂前严格按GB9706.1要求，每台进行介电质强度，漏电流，接地电阻三大安全参数测量。 - （3）正常工作条件；电源：AC220V±10V，50Hz±1Hz。水源：0.2～0.4Mpa.气源：0.55～0.8Mpa. - （4）安装面积为2×3平方米。 治疗椅除有电器安全保护外还设有机械安全保护装置。 |  |  |  |
| 七 | 热牙胶充填仪器 | 可设定温度： |  |  | 160、180、200℃ |
|  |  | 充电时间 |  |  | 大约2小时30分 |
|  |  | 充满电后使用时间 |  |  | 每4.5分钟20次 |
|  |  | 尺寸 |  | 热牙胶充填器 | 180*124*33mm（W*H*D) |
|  |  |  |  | 充电器 | 156*65*88mm（W*H*D) |
|  |  | 重量 |  | 手柄 | 186g |
|  |  |  |  | 充电器 | 305g |
|  |  |  |  | 适配器 | 200g |
|  |  | 电源适配器 |  | 输入 | 100V-240V ,50-60HZ,0.4A |
|  |  |  |  | 输出 | 5V 2A |
|  |  | 电池 |  |  | 锂电池，DC3.7V 220mAh |
|  |  | 配件 |  |  | 热牙胶充填器（包括电池） |
|  |  |  |  |  | 充电器 |
|  |  |  |  |  | 附件：安全帽2个，推杆,推杆0形密封圈，电源适配器和电线，充填头（23G，4个），多功能板手，洗涤涮，GP充填材料（中号， 100粒） |
| 八 | 显微根管治疗仪 | 镜体件： |  |  |  |
|  |  | 转鼓指示倍率 X |  |  | 手调五档倍率为：0.4、0.6、1、1.6、2.5 |
|  |  | 大物镜 |  |  | 焦距（mm）：200、250、300、350、400固定焦距大物镜及210至290可变焦距大物镜可选，至少配置其中一种大物镜 |
|  |  | 微调焦 |  |  | 焦距为200 mm或250 mm的大物镜设有微调焦装置，一个旋钮进行精确调焦，调焦范围≤ 13 mm |
|  |  | 双目镜筒 |  |  | 双目镜筒焦距为170 mm |
|  |  | 目镜瞳距最小调整范围 |  |  | 55 mm ～ 75 mm调节精度小于1mm |
|  |  | 目镜 |  |  | 放大倍率：12.5X，视度最小调整范围（常用（m-1））：+7～-7 |
|  |  | 物面照度 |  |  | 大物镜焦距为250 mm时，最高照度不小于 40000 lx。 ★★★ |
|  |  | 照明光斑直径 |  |  | 大物镜焦距为250 mm时，最大光斑直径不小于55 mm。 |
|  |  | 滤光片 |  |  | 可选择切换为黄色、绿色及无色三种。 ★★★ |
|  |  | 目视配套件 |  |  | 可选分光器、光学延长器、旋转环、分光器带光学延长器、助手镜接口、景深增强器、摄像接口、相机接口、内置摄像装置 |
|  |  | 支架（包括：大横臂、小横臂）： |  |  |  |
|  |  | 支架 |  |  | 落地式支架 |
|  |  | 小横臂 |  |  | 长度：600 mm 、950 mm 可选，旋转角度：±150º，上下移动不小于±300 mm |
|  |  | 大横臂 |  |  | 长度：不小于500 mm；旋转角度：360º |
|  |  | 挂壁 |  |  | 120°挂臂，展臂最大可达1350mm； |
|  |  | 电气参数： |  |  |  |
|  |  | 额定电压 |  |  | 220 VAC 50 Hz |
|  |  | 额定输入功率 |  |  | 30 VA |
|  |  | 保险丝 |  |  | T1.25 AL 250 V |
|  |  | 电气安全标准 |  |  | 执行标准GB 9706.1-2007 I类、IPX0、非AP类和APG类设备 符合标准YY 0505-2012的要求 |
|  |  | 照明系统 |  |  | LED光源 |
|  |  | 噪声 |  |  | ≤ 65 dB |
|  |  | 运行模式 |  |  | 连续运行 |
| 九 | 负极板回路垫 | 1.适用范围：适用于创伤、金属植入、烧伤、妇科、泌尿等手术，防止电灼伤事故发生，适合对负极板过敏的患者使用，也适合对大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕的病人使用。 2.工作原理：电容式负极板，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效回路，从而使高频电刀能够安全正常工作。 3.工作模式：重复使用/非直接接触式。 4.回路垫电容阻抗：在环境温度23℃±5℃、频率460kHZ条件下，电容阻抗≤150Ω。 ★5. 要求采用医用高分子凝胶材质，具有良好弹性和生物相容性，避免压疮形成。 6. 要求对X光透视无任何影响。 ★7. 要求具有通用型转换接口，同多型号电刀匹配。 ★8.要求可以满足所有手术需要，对任何年龄段患者及各种术式都能满足。 ★9.规格及尺寸：须采用单路方式，外部尺寸：1200mm(长)*500mm（宽）*15±2mm(高)，内部电极尺寸：1150±10mm(长)*450±10mm(宽) |  |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 免费保修期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年。 |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  |  | - 交付时间：签订合同之日起30个工作日内。 - 交付地点： 重庆市第五人民医院。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 产品验收合格后一月内，支付总价的80%；产品使用满半年后，支付总价的10%；产品使用满一年后，支付总价的7%；余款3%质保期满后付清，特殊情况可另约定提前支付。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1. 采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2. 报价超过所报分标采购预算金额的，其报价文件按无效处理。 |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：询价小组以询价招标文件和报价文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、询价小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 询价小组应当从质量和服务均能满足询价采购文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以报价文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；

（2）供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与报价的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与报价报价表所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；

（3）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②询价小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照询价采购文件、报价文件和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

分标

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按报价文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按报价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_                 ；交付地点：                               。

2. 乙方提供不符合报价文件、报价文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据报价文件、报价文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：根据采购人意愿具体另行指定。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及报价文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在报价文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

货物验收合格正常使用后 30 个工作日内，支付合同总金额  80 %；产品使用满半年后，支付总价的  10% ；产品使用满一年后，支付总价的   7%  ；余款   3%  质保期满后付清，特殊情况可另约定提前支付。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 60 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向重庆市人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 询价采购文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 报价中的报价记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式叁份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方一份。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

地      址：                                地      址：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电      话：                                电      话：

日      期：                                日      期：

第六章 报价文件格式

1. 报价函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

报 价 函 （格 式）

致：重庆市第五人民医院

根据贵方         项目询价采购文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交报价文件正本一份，副本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按报价文件货物采购需求和报价报价表：

A分标报价总报价（大写）           元人民币(￥          )，

B分标报价总报价（大写）           元人民币(￥          )，

2.我方承诺已具备报价文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核报价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部报价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 报价文件有效期为报价文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照报价文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按报价文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 重庆市第五人民医院

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

- 致： 重庆市第五人民医院

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的报价活动，并代表本人全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出

具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（证明为信用中国官网或中国裁判文书网或工商局查询报告等第三方出具，必须提供）

附件：

声   明

- 致： 重庆市第五人民医院

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5. 公司无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

6.供应商的保证金（略）

7.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

8.供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

9.供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

10.医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表；

11.产品授权委托书。

12. 报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                     报价明细表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中所报分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其报价文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写报价明细表的各项内容。

3.报价明细表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便询价小组作为优先采购或评审的依据。

13. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 报价文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

14. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

15. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

16. 报价人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 报价人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

17. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

18. 联合体协议书（略）；

19. 报价人年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

20. 报价人年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

21.“货物采购需求”需提供的有效证明文件；

22. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）。