附表1：AU5811生化检测试剂品种及要求

| 编号 | 项目 | 重复性（总CV%≤） |  |  | 线性范围 | 抗干扰能力 |  |  | 稳定性（月） | 到货效期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高值 | 中值 | 低值 |  | Hb≥g/L | TB≥mmol/L | TG≥mmol/L |  |  |
| 1 | ALT | 1 | 2 | 4 | 5-400U/L | 4 | 0.5 | 0.5 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 2 | AST | 1.5 | 2 | 5 | 5-900U/L | 4 | 0.5 | 0.5 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 3 | ALP | 1.5 | 2 | 5 | 5-1200U/L | 4 | 0.4 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 4 | GGT | 1.5 | 2 | 5 | 5-1000U/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 5 | HBDH | 1.5 | 2 | 3 | 50-900 U/L | 4 | 0.5 | 5 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 6 | LDH | 2 | 2 | 3 | 50-1000 U/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 7 | CHE | 2 | 4 | 5 | 1-10kU/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 8 | AMS(y) | 1 | 2 | 2.5 | 10-1200 U/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 9 | CK-MB | 1 | 1.5 | 6 | 10-1800 U/L | 1 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 10 | CK | 4 | 4.5 | 5 | 10-1500 U/L | 1 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 11 | TP | 1 | 1.5 | 2 | 30-100 g/L | 3 | 0.4 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 12 | ALB | 2 | 2.5 | 3 | 15-50 g/L | 4 | 0.5 | 1.5 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 13 | TBIL | 2 | 1.5 | 2 | 0-500umol/L | 0.3 | / | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 14 | DBIL | 2.5 | 3 | 3.5 | 0-150umol/L | 0.3 | / | 5 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 15 | U/CSF-PRO | 2 | 3 | 5 | 5-250 mg/L | 2 | 2 | 2 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 16 | UREA | 2.5 | 3.5 | 4 | 1-50 mmol/L | 2 | 0.3 | 5 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 17 | CREA | 1.5 | 2 | 2.5 | 5–4000µmol/L | 4 | 0.5 | 1.5 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 18 | CO2 | 2.5 | 3 | 7.5 | 2.0 -40mmol/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤0.5（开瓶） | ≥12 |
| 19 | UA | 2.5 | 3 | 3.5 | 100–1700μmol/L | 4 | 0.5 | 0.3 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 20 | Ca | 1 | 1.5 | 2 | 1-5mmol/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 21 | GLU | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 -40 mmol/L | 4 | 0.5 | 10 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 22 | TG | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.1–10 mmol/ | 4 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 23 | CHOL | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5–15mmol/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 24 | HDL-C | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.05-4mmol/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 25 | LDL-C | 3 | 3.5 | 4 | 0.3-10mmol/L | 4 | 0.5 | 10 | ≤1（开瓶） | ≥12 |
| 26 | APO-A1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0.4–2 g/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤2（开瓶） | ≥12 |
| 27 | APO-B | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.4–2 g/L | 4 | 0.5 | 3 | ≤2（开瓶） | ≥12 |
| 28 | IgG | 4.5 | 5 | 5.5 | 1–25g/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤2（开瓶） | ≥12 |
| 29 | IgA | 4.5 | 5 | 5.5 | 0.1-7g/L | 4 | 0.5 | 15 | ≤2（开瓶） | ≥12 |
| 30 | IgM | 4.5 | 5 | 5.5 | 0.5-5g/L | 4 | 0.5 | 1.5 | ≤2（开瓶） | ≥12 |
| 31 | C3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.15-5g/L | 4 | 0.5 | 5 | ≤2（开瓶） | ≥12 |
| 32 | C4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.1-1.5g/L | 4 | 0.5 | 5 | ≤2（开瓶） | ≥12 |

备注：线性范围标本类型为血清

附表2：AU5811电解质检测试剂品种及要求

| 品名 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 钠/钾电极选择液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| 电解质内参液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| 尿液电解质检测用校准品 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| 电解质标准液（高值） | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| 电解质标准液（低值） | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| AU生化分析系统专用试剂-电解质缓冲液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| 电极清洗液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |

附表3：AU5811配件、耗材品种及要求

| 品名 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 系统冲洗液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| 溶血、脂血、黄疸样本检测液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| W1清洗液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| W2酸性清洗液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| W2碱性清洗液 | 原厂 | 配套（需提配套供使用证明） |
| 光源灯（配件类） | 原厂 | / |
| 参比电极（配件类） | 原厂 | / |
| K电极（配件类） | 原厂 | / |
| Na电极（配件类） | 原厂 | / |
| Cl电极（配件类） | 原厂 | / |