单一来源采购文件

项目编号：YWYZC20220412-2

项目名称：STORZ输尿管纤维软镜维修

采 购 人：重庆市第五人民医院

采购机构：重庆市第五人民医院（招采办）

二〇二二年四月

我院拟对STORZ输尿管纤维软镜维修项目进行单一来源议价采购，拟定供应商为重庆良韵医疗用品有限公司。单一来源采购原由：泌尿外科STORZ输尿管纤维软镜因器械通道漏气、图像有个别黑点、转向卡涩等故障而需要维修。使用科室提出，为保证设备维修质量，要求原厂或其授权售后服务商进行。该设备生产厂家为STORZ公司，其重庆地区授权维修商为重庆良韵医疗用品有限公司。

- 采购内容

项目名称：STORZ输尿管纤维软镜维修

项目编号：YWYZC20220412-2

| 项目名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 预算单价（万元） | 数量 | 金额合计（万元） | 故障描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STORZ输尿管纤维软镜维修 | 11278A1 | STORZ | 5.6 | 1台 | 5.6 | 器械通道漏气、图像有一黑点、转向卡涩。 |
| 合计 | 大写：伍万陆仟元整（¥56000.00元） |  |  |  |  |  |

二、供应商响应材料

(1).在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证明和组织机构代码的合法供应商。

(2).原厂授权委托书（原件备查）。

(3).尽量提供产品样品。

(4).投标供应商三年内无违法违规行为承诺书。

(5).法定代表人身份证明书及身份证复印件。

(6).投标供应商授权代表的授权证明书、身份证复印件及相关社保资料社保资料为投标代表个人社保证明，社保局出具）。

(7).投标供应商无关联单位投标承诺书（投标单位承诺与其他参与竞标的单位无关联）。

(8).具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务状况报告（表）或者基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人，可提供银行出具的资信证明复印件）。

(9).具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商提供诚信声明）。

(10).有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（1.缴纳税收的证明材料指：税务登记证（副本）或税收缴纳证明。2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

(11).医疗器械生产、经营许可证，医疗器械注册证和注册登记表。(非医疗设备及耗材无需提供)

(12).报价文件按要求完整填写。

(13).报价函；

(14).售后服务响应；

三、维修内容

维修内容：更换相应的导像束和导光束、转向轮毂、器械通道等。

四、售后服务要求

设备发生故障必须在2小时内响应，24小时内专业工程师上门维修服务。

质保期：6个月（包含器械通道漏气，无图像，转向卡涩，但龙骨损坏外皮破损漏气不在质保范围内。人为因素除外）。

五、付款方式

维修验收合格后30个工作日内支付合同金额的95%，余款5%待质保期满后30个工作日内支付。

六、维修时间及地点

维修时间：中标结果公示后3个工作日。

维修地点：重庆市第五人民医院。

七、报价文件递交截止时间和地点：

参加者请于2022年4月21日下午14:00-14:30（北京时间）将报价文件递交至重庆市第五人民医院行政办公楼220会议室，由医院招标采购小组进行单一来源议价。

八、联系方式：

重庆市第五人民医院招标采购办公室   023-62490347    沈老师

重庆市第五人民医院（招标采购办公室）

2022年4月12日